Solvent Purification System

溶剂纯化系统简易操作手册

取用操作手册（文字版）

1打开真空泵，打开总阀门

2检查钢瓶压力和各个阀门压力在0.3-0.4 MPa

3接上 清洁且干燥的玻璃瓶

4抽换气：指针转至真空，15s，转至氮气，15s，重复三次

5指针指向真空，15s，再转至dispense，

6扭开溶剂阀，溶剂流出，关上溶剂阀

7指针指向氮气。移走溶剂瓶，指针指向close。

或使用翻口塞和针，氮气下取用溶剂。换成四氟塞后指向Closed

8关闭真空泵

9真空泵连大气，再关闭

10关上总阀门

未经培训人员禁止使用溶剂纯化装置

禁止单独向单独溶剂储存罐内添加溶剂，如需添加溶剂请联系负责人，并购置 HPLC级无稳定剂溶剂

禁止使用内有试剂、药品的储存瓶上机，

禁止使用热风枪在机上干燥瓶子

注意软管不要弯折

设备保持接地

操作注意事项：

- 注意将整个设备接地，注意接地线与电源地线的连接；

- 溶剂系统工作压力在0.3-0.4MPa之间，每次使用时，请注意检查惰气钢瓶压力，若惰气钢瓶总压小于3Bar（0.3mpa）时，请更换气瓶；

- 在使用时，请勿调节设备上的任何调压阀（包括：设备正面的调压阀和储液罐上的调压阀）；

- 注意检查各个软管（氮气供应管、纯化柱之间连接管、储液罐与纯化柱之间的软管等）是否有弯折的情况；

- 向储液罐加溶剂时，用惰气对溶剂脱气处理，按照每加仑(4L)十五分钟的时间标准进行排气吹扫；

- 17L的储液罐最多加入16L溶剂。

- 建议记录每次加的溶剂量以及每次取出的溶剂量，以便及时更新溶剂和再生柱子。

- THF 不能含有BHT ，否则容易堵柱子。